THE EDGE 血糖乳酸试纸需与 THE EDGE 血糖乳酸仪配合使用。

如果结果持续超出印刷范围，请联系本说明书末尾的授权

代表。

对 2 个乳酸浓度水平（15 和 24 mg/dL）进行了干扰研究。这些样本中的每一个都被分成一个测试池和一个对照池，并将每种潜在的内源性和外源性干扰物质添加到测试池中。每种物质均经过至少 2 个浓度的测试。以下干扰物可能会影响测试结果。如果您正在服用下表中列出的药物，则不得使用 THE EDGE 血糖乳酸监测系统来测试您的血糖乳酸水平。

如果您的读数高于或低于您预期的血糖乳酸

值规定范围，请重复测试。如果您的症状与结果不符，或者您的结果持续超出预期的血糖乳酸值，请在未咨询医生或医疗专业人员之前，不要根据测试结果自行改变治疗方案

3 批 THE EDGE 血糖乳酸试纸用于批内重复性研究。使用肝素管中的静脉血，乳酸水平分为 5 个等级进行测试。

记录了 1 天的血糖乳酸读数，每个浓度产生了 300 个数据点；

如以下表格所示：

3 批 THE EDGE 血糖乳酸试纸用于中间精密度研究。制备了 3 个水平的对照物质用于乳酸测试，并由多名用户每天测量一次，持续 10 天。操作员每隔一天轮换。每个水平获得 300 个数据点，如以下表格所示：

可追溯性

该系统使用 AU480 化学分析仪测定的参考血浆值进行校准。AU480 化学分析仪使用一系列可溯源至重量标准品的标准品进行校准。

结合胆红素

多巴胺

血红蛋白

胆固醇

甘油三酯

乳酸浓度由 AU480 化学分析仪校准，可追溯至重量标准品。